## 10MHz~8200MHz-前放OFF-AC-扫频-2025-
频率（Hz） | 功率（dBm） | 前放开关 | AC/DC | IQ/扫频 | 低射频直采 | 功率计读数 | 频谱仪读数 | 校准前 | 校准后
10000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.04
20000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.04
30000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.04
40000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -10
50000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.06
60000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.05
70000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.05
80000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.06
90000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.06
100000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.06
110000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.05
120000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.06
130000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.04
140000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.05
150000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.05
160000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
170000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.03
180000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.06
190000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.06
200000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.05
210000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -10.07
220000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.06
230000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.03
240000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.02
250000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.04
260000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.05
270000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.04
280000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.04
290000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.05
300000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.04
310000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.04
320000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.05
330000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.04
340000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.03
350000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.04
360000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.04
370000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.04
380000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.05
390000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.05
400000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.04
410000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
420000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.03
430000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.04
440000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.03
450000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.04
460000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.04
470000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.03
480000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.03
490000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.03
500000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.03
510000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.01
520000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
530000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.05
540000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.05
550000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.03
560000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.03
570000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.03
580000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
590000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.01
600000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
610000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.02
620000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
630000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
640000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.03
650000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
660000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.02
670000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.03
680000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
690000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.01
700000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.01
710000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
720000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.01
730000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.01
740000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.02
750000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10
760000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.99
770000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.01
780000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.02
790000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.02
800000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10
810000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.02
820000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.01
830000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.99
840000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.99
850000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.99
860000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -10
870000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.99
880000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.99
890000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.99
900000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.98
910000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.95
920000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -10
930000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -10.01
940000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.99
950000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.99
960000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.03
970000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.02
980000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.97
990000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.96
1000000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.99
1010000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.98
1020000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.99
1030000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.98
1040000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.98
1050000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.98
1060000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10.02
1070000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -10.01
1080000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.96
1090000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.93
1100000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.99
1110000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.03
1120000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.02
1130000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.98
1140000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.98
1150000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.98
1160000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.99
1170000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.98
1180000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.99
1190000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.01
1200000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.99
1210000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.99
1220000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.98
1230000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.99
1240000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10
1250000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.98
1260000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.95
1270000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.97
1280000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10
1290000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.01
1300000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1310000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.96
1320000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.97
1330000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.98
1340000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.97
1350000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.98
1360000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10
1370000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.01
1380000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10.01
1390000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.99
1400000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.98
1410000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10
1420000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10
1430000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.97
1440000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.96
1450000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.98
1460000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1470000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.98
1480000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1490000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1500000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1510000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -10
1520000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.99
1530000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1540000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1550000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1560000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.99
1570000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.99
1580000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10
1590000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.01
1600000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1610000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.97
1620000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.97
1630000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1640000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.99
1650000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.98
1660000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.99
1670000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.99
1680000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
1690000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10
1700000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.99
1710000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1720000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10
1730000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -10.03
1740000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -10.05
1750000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -10
1760000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1770000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.98
1780000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
1790000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
1800000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.99
1810000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.01
1820000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.02
1830000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10.01
1840000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.99
1850000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.99
1860000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
1870000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
1880000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.97
1890000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.96
1900000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.98
1910000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
1920000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.01
1930000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
1940000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.99
1950000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.99
1960000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
1970000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.98
1980000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.95
1990000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.95
2000000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.97
2010000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.01
2020000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
2030000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -10
2040000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -10.01
2050000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.97
2060000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.95
2070000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2080000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.98
2090000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.99
2100000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.97
2110000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2120000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2130000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.98
2140000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.99
2150000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.98
2160000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.99
2170000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.98
2180000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.99
2190000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.98
2200000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.97
2210000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2220000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.97
2230000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.98
2240000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.98
2250000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2260000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.95
2270000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2280000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2290000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2300000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2310000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2320000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.97
2330000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.97
2340000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.95
2350000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2360000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.98
2370000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2380000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.93
2390000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.93
2400000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.95
2410000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.96
2420000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.95
2430000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2440000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.94
2450000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.94
2460000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.95
2470000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.94
2480000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.92
2490000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.92
2500000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.93
2510000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.91
2520000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.91
2530000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.95
2540000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.96
2550000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.93
2560000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.93
2570000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.92
2580000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.92
2590000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.92
2600000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.92
2610000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.94
2620000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.94
2630000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.92
2640000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.92
2650000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.93
2660000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.89
2670000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.91
2680000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.96
2690000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.96
2700000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.92
2710000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.93
2720000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.93
2730000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.91
2740000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.91
2750000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.92
2760000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2770000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.93
2780000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2790000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.94
2800000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.92
2810000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.93
2820000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.93
2830000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.92
2840000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.92
2850000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.94
2860000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2870000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2880000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2890000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2900000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.95
2910000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.93
2920000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2930000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.97
2940000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.98
2950000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2960000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2970000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2980000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.94
2990000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.95
3000000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.95
3010000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.95
3020000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.96
3030000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.95
3040000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.94
3050000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.94
3060000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.93
3070000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.94
3080000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.95
3090000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.95
3100000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.94
3110000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.96
3120000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.96
3130000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.95
3140000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.94
3150000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.94
3160000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.94
3170000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.94
3180000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.94
3190000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.93
3200000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.93
3210000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.93
3220000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.93
3230000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.93
3240000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.93
3250000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.93
3260000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.96
3270000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.93
3280000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.9
3290000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.89
3300000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.91
3310000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.9
3320000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.92
3330000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.9
3340000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.88
3350000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.9
3360000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.89
3370000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.91
3380000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.9
3390000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.89
3400000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.9
3410000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.91
3420000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.9
3430000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.87
3440000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.87
3450000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.88
3460000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.79 | -9.79 | -9.83
3470000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.85
3480000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.89
3490000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.89
3500000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
3510000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.86
3520000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.85
3530000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
3540000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
3550000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
3560000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
3570000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.87
3580000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
3590000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.87
3600000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
3610000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.8 | -9.8 | -9.83
3620000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.85
3630000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.9
3640000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.92
3650000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.87
3660000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.87
3670000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.87
3680000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.88
3690000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.87
3700000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.89
3710000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.93
3720000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.92
3730000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.91
3740000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.91
3750000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.89
3760000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.86
3770000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.88
3780000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.9
3790000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.9
3800000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.89
3810000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.94
3820000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.91
3830000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
3840000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.86
3850000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
3860000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
3870000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
3880000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.89
3890000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.89
3900000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.87
3910000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.87
3920000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
3930000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
3940000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
3950000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
3960000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.86
3970000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.85
3980000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.86
3990000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
4000000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
4010000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.87
4020000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.87
4030000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
4040000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
4050000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
4060000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.91
4070000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.9
4080000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.88
4090000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
4100000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.87
4110000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.85
4120000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.86
4130000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.89
4140000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.9
4150000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
4160000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.9
4170000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.9
4180000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.9
4190000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.88
4200000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.89
4210000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.9
4220000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.91
4230000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.93
4240000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.93
4250000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.89
4260000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.87
4270000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.89
4280000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.9
4290000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.87
4300000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
4310000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.88
4320000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.86
4330000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.83
4340000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.84
4350000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.87
4360000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.85
4370000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.84
4380000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.83
4390000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.83
4400000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.84
4410000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.84
4420000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.84
4430000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.78 | -9.78 | -9.8
4440000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.77 | -9.77 | -9.79
4450000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.82
4460000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.79 | -9.79 | -9.81
4470000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.8 | -9.8 | -9.82
4480000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.84
4490000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.84
4500000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.8 | -9.8 | -9.81
4510000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.8 | -9.8 | -9.81
4520000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.82
4530000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.83
4540000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.84
4550000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.8 | -9.8 | -9.81
4560000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.79 | -9.79 | -9.8
4570000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.8 | -9.8 | -9.81
4580000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.83
4590000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.83
4600000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.82
4610000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.81
4620000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.82
4630000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.83
4640000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.83
4650000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.83
4660000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.85
4670000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.86
4680000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.86
4690000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.86
4700000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.86
4710000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.89
4720000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.89
4730000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.86
4740000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.85
4750000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.87
4760000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.88
4770000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.88
4780000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.87
4790000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.87
4800000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.86
4810000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.87
4820000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.87
4830000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.87
4840000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.88
4850000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.87
4860000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.88
4870000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.88
4880000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.87
4890000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.87
4900000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.87
4910000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.89
4920000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.88
4930000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.86
4940000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.86
4950000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.88
4960000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.88
4970000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.88
4980000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.87
4990000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.87
5000000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.87
5010000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.84
5020000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.86
5030000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.9
5040000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.9
5050000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.86
5060000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.82
5070000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.83
5080000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.84
5090000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.84
5100000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.84
5110000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.83
5120000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.82
5130000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.81
5140000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.8
5150000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.83
5160000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.84
5170000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.86
5180000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.84
5190000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.81
5200000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.81
5210000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.84
5220000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.82
5230000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.8
5240000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.81 | -9.81 | -9.8
5250000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.81
5260000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.79 | -9.79 | -9.78
5270000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.86
5280000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.88
5290000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.88
5300000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.87
5310000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.87
5320000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.87
5330000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.84
5340000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.83
5350000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.88
5360000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.91
5370000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.9
5380000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.88
5390000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.87
5400000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.88
5410000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.86
5420000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.86
5430000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.88
5440000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.88
5450000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.88
5460000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.88
5470000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.88
5480000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.87
5490000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.87
5500000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.89
5510000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.87
5520000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.91
5530000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.96 | -9.96 | -9.94
5540000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.96 | -9.96 | -9.94
5550000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.9
5560000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.89
5570000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.89
5580000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.89
5590000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.89
5600000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.9
5610000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.92
5620000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.93
5630000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.93
5640000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.96 | -9.96 | -9.93
5650000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.9
5660000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.85
5670000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.88
5680000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.92
5690000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.96 | -9.96 | -9.93
5700000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.91
5710000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.97 | -9.97 | -9.94
5720000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.92
5730000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.9
5740000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.9
5750000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.91
5760000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.96 | -9.96 | -9.94
5770000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.96 | -9.96 | -9.93
5780000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.91
5790000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.9
5800000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.9
5810000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.86
5820000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.88
5830000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.92
5840000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.92
5850000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.89
5860000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.9
5870000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.88
5880000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
5890000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
5900000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.88
5910000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
5920000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
5930000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
5940000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.85
5950000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.86
5960000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.88
5970000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.88
5980000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.88
5990000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
6000000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.88
6010000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -10 | -10 | -9.96
6020000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.96 | -9.96 | -9.92
6030000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.88
6040000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.87
6050000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.88
6060000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
6070000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.89
6080000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.9
6090000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.9
6100000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.88
6110000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
6120000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.87
6130000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.9
6140000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.91
6150000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.89
6160000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.88
6170000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.89
6180000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.89
6190000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.88
6200000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.89
6210000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.89
6220000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.89
6230000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.88
6240000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
6250000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.88
6260000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.88
6270000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.87
6280000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.85
6290000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.85
6300000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.86
6310000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.86
6320000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.87
6330000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.86
6340000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.85
6350000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
6360000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.84
6370000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.84
6380000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.85
6390000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.86
6400000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.86
6410000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.83
6420000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.82
6430000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.82
6440000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.84
6450000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.85
6460000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
6470000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.86
6480000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.83
6490000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.8
6500000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.83
6510000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.84
6520000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.83
6530000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.83
6540000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.83
6550000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.83
6560000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.83
6570000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.82
6580000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.81
6590000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.83
6600000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.82
6610000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.81
6620000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.83
6630000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.86
6640000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
6650000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.84
6660000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.82
6670000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.83
6680000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.86
6690000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
6700000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
6710000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
6720000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
6730000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.86
6740000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.88
6750000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
6760000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.97 | -9.97 | -9.91
6770000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.97 | -9.97 | -9.91
6780000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.88
6790000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
6800000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.88
6810000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.9
6820000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.9
6830000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.89
6840000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.89
6850000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.9
6860000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.89
6870000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.9
6880000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.97 | -9.97 | -9.91
6890000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.96 | -9.96 | -9.91
6900000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.89
6910000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.96 | -9.96 | -9.91
6920000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.89
6930000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
6940000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
6950000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.89
6960000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.89
6970000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
6980000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.85
6990000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.84
7000000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
7010000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.88
7020000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.89
7030000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.89
7040000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.88
7050000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
7060000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.88
7070000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
7080000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.84
7090000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.83
7100000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.86
7110000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.84
7120000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
7130000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.86
7140000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
7150000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.86
7160000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.84
7170000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.85
7180000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
7190000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.88
7200000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.86
7210000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
7220000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.84
7230000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.83
7240000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.85
7250000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
7260000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
7270000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.87
7280000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.86
7290000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.83
7300000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.86
7310000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.83
7320000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
7330000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.97 | -9.97 | -9.91
7340000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.98 | -9.98 | -9.92
7350000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.86
7360000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
7370000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.84
7380000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.86
7390000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
7400000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
7410000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.86
7420000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.86
7430000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.83
7440000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.81
7450000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
7460000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.88
7470000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
7480000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.84
7490000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.84
7500000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
7510000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.88
7520000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.86
7530000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.85
7540000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
7550000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.85
7560000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.81
7570000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.82
7580000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.86
7590000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
7600000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.84
7610000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.8
7620000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.82
7630000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.85
7640000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.87
7650000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.84
7660000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.95 | -9.95 | -9.88
7670000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.86
7680000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.84
7690000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.83
7700000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.85
7710000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.86
7720000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.86
7730000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.84
7740000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.83
7750000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.84
7760000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.89 | -9.89 | -9.82
7770000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.84
7780000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.93 | -9.93 | -9.86
7790000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.94 | -9.94 | -9.87
7800000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.91 | -9.91 | -9.84
7810000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.92 | -9.92 | -9.85
7820000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.83
7830000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.82
7840000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.83
7850000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.83
7860000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.82
7870000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.9 | -9.9 | -9.81
7880000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.8
7890000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.78
7900000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.8
7910000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.79
7920000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.78
7930000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.78
7940000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.77
7950000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.78
7960000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.79
7970000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.79
7980000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.87 | -9.87 | -9.79
7990000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.88 | -9.88 | -9.79
8000000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.77
8010000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.76
8020000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.75
8030000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.75
8040000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.74
8050000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.75
8060000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.76
8070000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.75
8080000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.75
8090000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.74
8100000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.74
8110000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.74
8120000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.74
8130000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.75
8140000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.75
8150000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.74
8160000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.82 | -9.82 | -9.73
8170000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.83 | -9.83 | -9.74
8180000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.84 | -9.84 | -9.75
8190000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.86 | -9.86 | -9.77
8200000000 | -10 | OFF | AC | 扫频 | OFF | 0 | -9.85 | -9.85 | -9.76